## Datenkatalog
auf Basis der Daten des Legal Manufacturers | MeproLab Bauartnummer: | 12345
entsprechend DIN EN 60118-0:2016
Legal Manufacturer: | Musterfirma GmbH
Beispielstraße 1, 12345 Musterstadt, Land
Label / Typbezeichnung des Hörgerätes: | Beispiellabel / Beispielhörgerät ABCDE
Kurzbezeichnung auf den Geräten: | ABCDE
Für die Prüfung verwendete Zubehörteile: | Beispielzubehör01, Zubehör02, Fernbedienung vom Typ "XYZ"
Abbildung: | Sonderausführungen, für welche die angegebenen Nennwerte und -kurven ebenfalls gelten (laut Antragsteller ohne Prüfung):
Label / Typbezeichnung Baugleichheit 01
Label / Typbezeichnung Baugleichheit 02
…
Messbedingungen
Schallzuführung vom Hörgerät zum 2 cm3-Kuppler gemäß DIN EN 60318-5
Hinweise und Erläuterungen:
Hier können optional zusätzliche Hinweise und Erläuterungen eingefügt werden, z.B.: - Hinweise zur Einstellung des Geräts in der Anpasssoftware ("Für die Messung werden die Testeinstellungen unter dem Menü "xyz" ausgewählt...") - zusätzliche Erläuterungen bei der Messung des Betriebsstroms ("Nach dem Einschalten des Gerätes müssen 30 s gewartet werden bevor der Betriebsstroms gemessen werden kann.") - Hinweise zur in der Software angezeigten Typbezeichnung ("In der Software wird das optional erhältliche Merkmal "xyz" durch den am Ende der Typbezeichnung angefügten Text "abc" angezeigt")
Nennwerte und Nennkurven
Versorgungsspannung: |  | 1.3
Mittelwert der maximalen Verstärkung bei hohen Frequenzen (HFA-FOG): |  | 55.8
Äquivalentes Eingangsrauschen (bei RTS und LE=50 dB): |  | 18.5
Batteriestromstärke (bei RTS, LE=65 dB und 1000 Hz): |  | 1.2
Maximales HFA-induktiv-akustisches Übertragungsmaß (HFA MASL) der Telespule (gemessen bei 10 mA/m angegeben bei 1 mA/m): |  | 115
Datenkatalog für den Hörgerätetyp Beispiellabel / Beispielhörgerät ABCDE
OSPL90-Wiedergabekurve (konstanter Eingangsschalldruckpegel von 90 dB bei FOG-Einstellung), normale akustische Wiedergabekurve (konstanter Eingangsschalldruckpegel von 60 dB bei RTS) entsprechend DIN EN 60118-0:2016
Die hier ersichtlichen Nennwerte, Nennkurven und Bilddaten wurden vom Leagal Manufacturer bereitgestellt.
Medizinprodukte-Laboratorium | MeproLab GmbH - Flagenstr. 187 - 48432 Rheine

## Datenkatalog Messdaten
OSPL90 |  | RTG
Frequenz | Schalldurckpegel | Frequenz | Schalldruckpegel
200 | 119.93 | 200 | 95.896
207.593 | 119.87 | 207.593 | 96.487
215.474 | 119.57 | 215.474 | 97.097
223.654 | 119.51 | 223.654 | 97.709
232.145 | 119.75 | 232.145 | 98.256
240.958 | 120.33 | 240.958 | 98.825
250.106 | 120.92 | 250.106 | 99.396
259.601 | 121.5 | 259.601 | 99.994
269.457 | 122.45 | 269.457 | 100.442
279.687 | 122.07 | 279.687 | 100.933
290.305 | 121.38 | 290.305 | 101.32
301.326 | 120.87 | 301.326 | 101.956
312.766 | 120.35 | 312.766 | 102.581
324.64 | 120.34 | 324.64 | 102.782
336.96 | 120.3 | 336.96 | 103.081
349.76 | 120.81 | 349.76 | 103.316
363.04 | 121.2 | 363.04 | 103.482
376.82 | 121.48 | 376.82 | 103.58
391.12 | 121.2 | 391.12 | 103.684
405.97 | 122.35 | 405.97 | 103.719
421.38 | 122.66 | 421.38 | 103.751
437.38 | 123.86 | 437.38 | 103.824
453.99 | 124.77 | 453.99 | 103.858
471.22 | 125.06 | 471.22 | 103.794
489.11 | 124.82 | 489.11 | 103.714
507.68 | 123.91 | 507.68 | 103.594
526.95 | 123.89 | 526.95 | 103.555
546.96 | 123.87 | 546.96 | 103.652
567.73 | 124.25 | 567.73 | 103.895
589.28 | 125.22 | 589.28 | 104.023
611.65 | 124.33 | 611.65 | 104.014
634.87 | 123.71 | 634.87 | 104.009
658.97 | 123.54 | 658.97 | 103.938
683.99 | 121.98 | 683.99 | 103.944
709.96 | 121.6 | 709.96 | 104.224
736.91 | 121.48 | 736.91 | 104.515
764.89 | 122.27 | 764.89 | 104.699
793.93 | 122.42 | 793.93 | 104.703
824.07 | 123.52 | 824.07 | 104.925
855.35 | 124.79 | 855.35 | 105.356
887.83 | 124.33 | 887.83 | 105.924
921.53 | 124.12 | 921.53 | 106.281
956.52 | 124.15 | 956.52 | 106.441
992.83 | 124.69 | 992.83 | 106.858
1030.52 | 126.09 | 1030.52 | 107.941
1069.64 | 126.88 | 1069.64 | 109.183
1110.25 | 127.22 | 1110.25 | 109.37
1152.4 | 128.42 | 1152.4 | 110.174
1196.15 | 129.74 | 1196.15 | 113.191
1241.56 | 131.26 | 1241.56 | 113.478
1288.7 | 132.96 | 1288.7 | 114.653
1337.62 | 134.06 | 1337.62 | 118.671
1388.41 | 134.32 | 1388.41 | 116.177
1441.12 | 133.56 | 1441.12 | 116.713
1495.83 | 132.08 | 1495.83 | 114.632
1552.62 | 130 | 1552.62 | 111.952
1611.56 | 128.33 | 1611.56 | 111.389
1672.74 | 127.1 | 1672.74 | 109.342
1736.25 | 125.92 | 1736.25 | 108.436
1802.16 | 125.22 | 1802.16 | 107.835
1870.58 | 125.03 | 1870.58 | 106.993
1941.59 | 123.96 | 1941.59 | 106.941
2015.31 | 123.83 | 2015.31 | 106.479
2091.82 | 123.96 | 2091.82 | 107.171
2171.23 | 123.84 | 2171.23 | 107.084
2253.66 | 124.26 | 2253.66 | 108.24
2339.22 | 124.61 | 2339.22 | 108.73
2428.02 | 125.35 | 2428.02 | 110.649
2520.2 | 125.87 | 2520.2 | 110.982
2615.88 | 125.76 | 2615.88 | 111.997
2715.19 | 125.38 | 2715.19 | 111.587
2818.27 | 124.05 | 2818.27 | 108.284
2925.27 | 122.46 | 2925.27 | 106.116
3036.32 | 121.37 | 3036.32 | 105.773
3151.6 | 120.25 | 3151.6 | 104.172
3271.2 | 120.53 | 3271.2 | 102.687
3395.4 | 120.58 | 3395.4 | 102.252
3524.3 | 120.21 | 3524.3 | 102.883
3658.1 | 121.14 | 3658.1 | 103.827
3797 | 121.72 | 3797 | 105.304
3941.2 | 123.36 | 3941.2 | 106.901
4090.8 | 124.49 | 4090.8 | 108.413
4246.1 | 124.06 | 4246.1 | 108.074
4407.3 | 123.14 | 4407.3 | 106.359
4574.6 | 122.37 | 4574.6 | 105.71
4748.3 | 123.41 | 4748.3 | 106.234
4928.6 | 122.13 | 4928.6 | 104.427
5115.7 | 117.53 | 5115.7 | 100.26
5309.9 | 113.88 | 5309.9 | 94.794
5511.5 | 112.05 | 5511.5 | 89.966
5720.7 | 114.55 | 5720.7 | 86.886
5937.9 | 107.69 | 5937.9 | 84.715
6163.3 | 109.77 | 6163.3 | 83.579
6397.3 | 105.38 | 6397.3 | 82.592
6640.2 | 109.65 | 6640.2 | 82.645
6892.3 | 109.26 | 6892.3 | 84.033
7153.9 | 106.45 | 7153.9 | 82.855
7425.5 | 101.18 | 7425.5 | 78.724
7707.4 | 87.33 | 7707.4 | 74.388
8000 | 84.63 | 8000 | 74.735